Kobyłka, dnia 29.09.2021 r.

ZP/02/2021

ID postępowania: 349fde72-409f-43e7-bb98-38f35656d359.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ**

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. **Dostawa aparatu USG do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”.**

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 28.09.2021 r. oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

1. Dotyczy punktu 12

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- 25 st.?

**- Wyrażamy zgodę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika A do Formularza ofert w następujący sposób:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| 12. | Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- ~~30~~ 25 st. | Tak |  |  |

1. Dotyczy punktu 16

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wbudowaną baterią pozwalająca na 70 minut pracy aparatu przy utracie zasilania?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 21

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z możliwością zapisu w formatach BMP, JPEG, AVI, DICOM ale bez WMV9?

**- Wyrażamy zgodę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika A do Formularza ofert w następujący sposób:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| 21. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, ~~WMV9~~, AVI, DICOM. | Tak |  |  |

1. Dotyczy punktu 37

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zakresem bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE o powiększeniu 20x?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 38

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z porównywaniem 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 46

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z Obrazowaniem trapezowym +/- 20 stopni?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 62

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z Ilością map kolorów w Dopplerze Kolorowym (CD) 15 map?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 83

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wybieranych częstotliwościach pracy przetwornika 3 -13 MHz?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 84

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia o liczbie elementów 192?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 85

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia o szerokości czoła głowicy 50mm?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 97

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia o możliwości rozbudowy systemu o głowicę Microconvex, 3,0-9,0 MHz, 960 elementów, o kącie skanowania 80 stopni, z obrazowaniem harmonicznym?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

1. Dotyczy punktu 99

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia o szerokości czoła głowicy 50mm, i ilości elementów 192?

**- Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

Zamawiający jednocześnie zmienia opis pkt 95. w załączniku nr A do Formularza oferty w następujący sposób:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| 95. | Możliwość rozbudowy systemu o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, ~~convex, endocavity~~. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |

Poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający, w konsekwencji powyższych zmian dokonuje zmiany SWZ nr ZP/2/2021 w następujący sposób:

Pkt 7 SWZ Termin związania ofertą, otrzymuje następujące brzmienie:

**Termin związania ofertą do dnia 03.11.2021 r.**

Pkt 11 SWZ Sposób oraz termin składania ofert, otrzymuje następujące brzmienie:

**Termin składania ofert** **do dnia 05.10.2021 r.do godziny 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz.11:00.**

Zamawiający, informuje że dokonuje również zmian terminów w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w miniportalu. Powyższe zmiany stanowią integralną część swz.

 DYREKTOR

 [-] mgr Urszula Starużyk